## Foglio1
SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PREPARAZIONE DI DOSI PERSONALIZZATE | SI | NO | COMMENTI E SPECIFICHE
FARMACI ANTIBLASTICI
Caratteristiche operative dell’apparecchiatura richiesta:
Dispositivo Medico di Classe I m dalle dimensioni relativamente compatte.
Dispositivo Medico di Classe Im con funzione di misura dotato di sistema di disinfezione dell'intera cabina di lavorazione e controllo della contaminazione microbica per la sanificazione al termine della giornata lavorativa.
Dispositivo Medico di Classe Im che utilizza, oltre ai confezionamenti commerciali esistenti, anche sacche multidose, dispositivo Medico di Classe Is sterile, gestibile in diverse sessioni di allestimento delle terapie per il contenimento dei costi del farmaco e di eventuali residui di lavorazione del farmaco stesso.
Dispositivo dotato di sistema di visione per il riconoscimento e l’identificazione dei flaconi posti all’interno del dispositivo, rilevando parametri quali barcode, QR code, datamatrix, dotato di funzione OCR per il tracciamento di lotti e scadenze e dotato di riconoscimento di immagine.
Dispositivo in grado di attivare la modalità di lavoro ‘‘Drug Day’’ concentrando i trattamenti, per quanto possibile, in specifici giorni della settimana
Dispositivo in grado di allestire terapie antineoplastiche personalizzate secondo diverse modalità base:
- Impiego di contenitori multidose multiprelievo presenti in commercio
- Impiego di singoli flaconi di specialità medicinale
- Riempimento di sacche multidose multiprelievo contenenti farmaco a concentrazione nota.
Dispositivo in grado di ottimizzare il processo di allestimento delle terapie antineoplastiche personalizzate stabilendone in anticipo il modo ed i tempi di produzione in funzione dell’orario di somministrazione previsto per il paziente ed in base alle diversità di farmaco da utilizzare, alle quantità e alle specifiche caratteristiche chimico-fisiche del principio attivo
Dispositivo già predisposto all’utilizzo di materie prime in confezionamenti di diverse forme, peso e dimensioni, quali, flaconi, sacche, sacche multidose e flaconi multidose.
Dispositivo in grado di identificare le materie prime direttamente dai confezionamenti commerciali, e ne garantisce la completa tracciabilità;
Dispositivo in grado di ricostituire , con diluenti, i farmaci in polvere;
Dispositivo in grado di utilizzare contenitori finali per la somministrazione di diverso tipo, dimensione e di svariati produttori e fabbricanti, come, ad esempio, sacche, siringhe, pompe elastomeriche, CADD, ecc., e anche contenitori di diversa fabbricazione e con caratteristiche variabili;
Dispositivo in grado di gestire il ciclo di preparazione all’interno di una cabina di lavorazione ad ambiente controllato e con adeguati livelli di contenimento, dotata di flusso laminare (LAF) a pressione negativa.
Dispositivo in grado di ottimizzare i flussi di lavoro riducendo drasticamente i residui di lavorazione con spreco che tende a zero. La caratteristica operativa dovrà consentire, tra l’altro, Il completo sfruttamento della quantità di overfill presente nei flaconi con conseguente recupero quantificabile di materia prima e abbattimento degli scarti di produzione.
Dispositivo che abbia una produttività media di circa 20 preparazioni per ora indipendentemente dal tipo di dispositivo di somministrazione utilizzato;
Dispositivo dotato di sistema di misurazione gravimetrico, per verificare il corretto dosaggio delle materie prime per ogni singola preparazione e di mantenerne traccia per le successive verifiche, grazie alla identificazione univoca del preparato allestito;
Sistemi o procedure che evitino la contaminazione incrociata tra farmaci differenti;
Dispositivo dotato di sistemi di identificazione Rfid e Barcode, associati alla stampa della etichetta identificativa con i dati in chiaro, completamente personalizzabile a seconda delle esigenze della committenza; tali caratteristiche garantiscono la completa e continua identificazione del preparato;
Dispositivo dotato di camera dei rifiuti separata dalla cabina di lavorazione, garantendo lo smaltimento in maniera sicura in contenitori idonei al contenimento di materiale pericoloso;